2

[image: image1]UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
ESCOLA TÉCNCIA DE SAÚDE

CURSO TÉCNICO EM BIODIAGNÓSTICO
LABORATÓRIO DE MICROSCOPIA E IMAGEM BIOLÓGICA

DISCIPLINA DE MICROSCOPIA ÓPTICA I
APOSTILA

PROF. DR. FREDERICO BARBOSA DE SOUSA

[image: image64.png]


JOÃO PESSOA, MARÇO DE 2008
SUMÁRIO

1 ANATOMIA DO MICROSCÓPIO ÓPTICO

2 PILARES TEÓRICOS DA MICROSCOPIA ÓPTICA: AUMENTO,

 RESOLUÇÃO E CONTRASTE

3 TIPOS DE MICROSCÓPIO ÓPTICO

4 CONCEITOS COMPLEMENTARES: DISTÂNCIA DE TRABALHO

 E CAMPO DE VISÃO

5 ETAPAS PRÁTICAS DA ANÁLISE EM MICROSCOPIA ÓPTICA

6 FONTES DE LUZ PARA MICROSCÓPIOS ÓPTICOS

7 FORMAÇÃO DA IMAGEM EM MICROSCOPIA ÓPTICA

8 MICROMETRIA EM MICROSCOPIA ÓPTICA

9 ILUMINAÇÃO KÖHLER

10 IMAGENS ORTOSCÓPICA E CONOSCÓPICA 

11 LIMPEZA DO MICROSCÓPIO ÓPTICO

12 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

FONTES DE LUZ PARA MICROSCÓPIOS ÓPTICOS


[image: image79.png](e)

(h)





[image: image2]

[image: image3]

[image: image4]

[image: image5]

[image: image6]

[image: image7]

[image: image8]

[image: image9]

[image: image10]
[image: image65.png]



[image: image11]

[image: image12]
[image: image66.png]


[image: image67.png]


[image: image68.png]


[image: image69.png]



[image: image13]

[image: image14]

[image: image15]

[image: image16]

[image: image17]

[image: image18]

[image: image19]

[image: image20]

[image: image21]
[image: image70.png]


[image: image71.png]


[image: image72.png]200 400 600 800 1000




[image: image22]

[image: image23]
LIMPEZA DO MICROSCÓPIO ÓPTICO

[image: image24.emf]Limpeza do microsc

Limpeza do microsc

ó

ó

pio

pio

1)

1)

Material

Material





Flanela macia;

Flanela macia;





Cotonetes

Cotonetes

(ou algodão e 

(ou algodão e 

palitos);

palitos);





Pincel para microsc

Pincel para microsc

ó

ó

pio;

pio;





Palitos de dente;

Palitos de dente;





Pêra de suc

Pêra de suc

ç

ç

ão;

ão;





Á

Á

gua destilada;

gua destilada;





É

É

ter de petr

ter de petr

ó

ó

leo.

leo.



[image: image25.emf]Limpeza do microsc

Limpeza do microsc

ó

ó

pio

pio

Acondicionamento do 

Acondicionamento do 

microsc

microsc

ó

ó

pio 

pio 

ó

ó

ptico

ptico





Coberto por capa pl

Coberto por capa pl

á

á

stica em 

stica em 

ambiente com baixa umidade.

ambiente com baixa umidade.





Ambientes 

Ambientes 

ú

ú

midos e quentes 

midos e quentes 

estimulam crescimento de fungo 

estimulam crescimento de fungo 

sobre as lentes.

sobre as lentes.





Baixar umidade: ar condicionado 

Baixar umidade: ar condicionado 

permanente ou lâmpada infra

permanente ou lâmpada infra

-

-

vermelha a 150 cm do 

vermelha a 150 cm do 

microsc

microsc

ó

ó

pio.

pio.



[image: image26.emf]Limpeza do microsc

Limpeza do microsc

ó

ó

pio

pio

Acondicionamento do microsc

Acondicionamento do microsc

ó

ó

pio 

pio 

ó

ó

ptico

ptico





Condi

Condi

ç

ç

ões para crescimento de fungo.

ões para crescimento de fungo.

Temperatura 

º

C

Umidade (%)

Condições

ótimas

Fungo Sobre

lentes

Fungo comum



[image: image27.emf]Limpeza do microsc

Limpeza do microsc

ó

ó

pio

pio

Envoltório do orifício 

da base

base

Cabeça

saída

trinocular

braço

platina

2) Partes mecânicas

2) Partes mecânicas





Uso de flanela 

Uso de flanela 

ú

ú

mida;

mida;





Uso de flanela.

Uso de flanela.

Suporte das

oculares



[image: image28.emf]Limpeza do microsc

Limpeza do microsc

ó

ó

pio

pio

3) Partes 

3) Partes 

ó

ó

pticas

pticas

a)

a)

Inspe

Inspe

ç

ç

ão na lupa;

ão na lupa;

b)

b)

Remo

Remo

ç

ç

ão de sujeira não 

ão de sujeira não 

aderida com jato de ar 

aderida com jato de ar 

(pêra);

(pêra);

c)

c)

Inspe

Inspe

ç

ç

ão na lupa;

ão na lupa;

d)

d)

Remo

Remo

ç

ç

ão de sujeira não 

ão de sujeira não 

aderida com pincel;

aderida com pincel;

e)

e)

Inspe

Inspe

ç

ç

ão na lupa.

ão na lupa.

diafragma

Lente inferior

Lente inferior

Lente

superior

Objetiva

Ocular



[image: image29.emf]Limpeza do microsc

Limpeza do microsc

ó

ó

pio

pio

3) Partes 

3) Partes 

ó

ó

pticas

pticas

f) Remo

f) Remo

ç

ç

ão de part

ão de part

í

í

culas 

culas 

aderidas:

aderidas:

-

-

uso de palito de dente 

uso de palito de dente 

umedecido para remover 

umedecido para remover 

part

part

í

í

culas com aux

culas com aux

í

í

lio da lupa;

lio da lupa;

g) Inspe

g) Inspe

ç

ç

ão na lupa

ão na lupa



[image: image30.emf]Limpeza do microsc

Limpeza do microsc

ó

ó

pio

pio

3) Partes 

3) Partes 

ó

ó

pticas

pticas

j) Remo

j) Remo

ç

ç

ão de filmes sol

ão de filmes sol

ú

ú

veis em 

veis em 

á

á

gua:

gua:

I

I

-

-

LENTES PROTUBERANTES

LENTES PROTUBERANTES

-

-

uso de len

uso de len

ç

ç

o de papel umedecido sobre a lente com 

o de papel umedecido sobre a lente com 

movimento suave e linear de um lado para o outro 

movimento suave e linear de um lado para o outro 

no plano horizontal;

no plano horizontal;



[image: image31.emf]Limpeza do microsc

Limpeza do microsc

ó

ó

pio

pio

3) Partes 

3) Partes 

ó

ó

pticas

pticas

j) Remo

j) Remo

ç

ç

ão de filmes sol

ão de filmes sol

ú

ú

veis em 

veis em 

á

á

gua:

gua:

II 

II 

–

–

LENTE RETRA

LENTE RETRA

Í

Í

DAS

DAS

-

-

uso de len

uso de len

ç

ç

o de papel 

o de papel 

umedecido (

umedecido (

á

á

gua destilada) 

gua destilada) 

sobre a lente pressionado com 

sobre a lente pressionado com 

cotonete

cotonete

com movimento em 

com movimento em 

espiral do centro para a 

espiral do centro para a 

periferia;

periferia;

k) Inspe

k) Inspe

ç

ç

ão na lupa

ão na lupa



[image: image32.emf]Limpeza do microsc

Limpeza do microsc

ó

ó

pio

pio

3) Partes 

3) Partes 

ó

ó

pticas

pticas

l) Remo

l) Remo

ç

ç

ão de filmes orgânicos:

ão de filmes orgânicos:

I

I

-

-

LENTE PROTUBERANTE

LENTE PROTUBERANTE

-

-

Limpeza com len

Limpeza com len

ç

ç

o de papel 

o de papel 

umedecido com 

umedecido com 

é

é

ter de 

ter de 

petr

petr

ó

ó

leo;

leo;

II 

II 

–

–

LENTE RETRA

LENTE RETRA

Í

Í

DAS

DAS

-

-

len

len

ç

ç

o de papel umedecido (

o de papel umedecido (

é

é

ter 

ter 

de petr

de petr

ó

ó

leo) sobre a lente 

leo) sobre a lente 

pressionado com 

pressionado com 

cotonete

cotonete

;

;

m) Inspe

m) Inspe

ç

ç

ão na lupa

ão na lupa



[image: image33.emf]Limpeza do microsc

Limpeza do microsc

ó

ó

pio

pio

3) Partes 

3) Partes 

ó

ó

pticas

pticas

Substâncias qu

Substâncias qu

í

í

micas problem

micas problem

á

á

ticas

ticas

-

-

Benzeno

Benzeno

: 

: 

é

é

muito vol

muito vol

á

á

til, inflam

til, inflam

á

á

vel, 

vel, 

penetra na pele e sua inala

penetra na pele e sua inala

ç

ç

ão 

ão 

pode causar dano hep

pode causar dano hep

á

á

tico.

tico.

-

-

Xilol

Xilol

: muito inflam

: muito inflam

á

á

vel, t

vel, t

ó

ó

xico, pode 

xico, pode 

causar irrita

causar irrita

ç

ç

ão na pele por contato 

ão na pele por contato 

e 

e 

é

é

carcinogênico.

carcinogênico.

-

-

Acetona

Acetona

: 

: 

é

é

t

t

ó

ó

xica e ataca o pl

xica e ataca o pl

á

á

stico 

stico 

e a borracha. 

e a borracha. 

-

-

Etanol

Etanol

: deixa res

: deixa res

í

í

duos sobre as 

duos sobre as 

lentes.

lentes.



[image: image34.emf]Limpeza do microsc

Limpeza do microsc

ó

ó

pio

pio

3) Partes 

3) Partes 

ó

ó

pticas

pticas

Substâncias qu

Substâncias qu

í

í

micas 

micas 

problem

problem

á

á

ticas

ticas

-

-

Algumas solu

Algumas solu

ç

ç

ões (

ões (

á

á

lcool, 

lcool, 

xilol

xilol

, 

, 

benzeno ou acetona) removem 

benzeno ou acetona) removem 

cola usada para manter as 

cola usada para manter as 

lentes em posi

lentes em posi

ç

ç

ão, causando 

ão, causando 

dano permanente.

dano permanente.

-

-

Solu

Solu

ç

ç

ões com amônia ou 

ões com amônia ou 

á

á

cido 

cido 

removem cobertura anti

removem cobertura anti

-

-

reflexo 

reflexo 

de algumas lentes.

de algumas lentes.

cola

dissolvida



[image: image35.emf]Limpeza do microsc

Limpeza do microsc

ó

ó

pio

pio

4) Imagem p

4) Imagem p

á

á

lida 

lida 

-

-

tipos

tipos

-

-

Resultado do uso de objetiva de alta AN com lam

Resultado do uso de objetiva de alta AN com lam

í

í

nula 

nula 

de espessura diferente daquele para a qual a objetiva 

de espessura diferente daquele para a qual a objetiva 

foi desenhada.

foi desenhada.



[image: image36.emf]Limpeza do microsc

Limpeza do microsc

ó

ó

pio

pio

4) Imagem p

4) Imagem p

á

á

lida 

lida 

-

-

tipos

tipos

-

-

Resultado do uso de objetiva de baixo AN contaminada 

Resultado do uso de objetiva de baixo AN contaminada 

com 

com 

ó

ó

leo de imersão.

leo de imersão.

-

-

Permanência prolongada do 

Permanência prolongada do 

ó

ó

leo pode atacar coberturas 

leo pode atacar coberturas 

entre e sobre as lentes.

entre e sobre as lentes.



[image: image37.emf]Limpeza do microsc

Limpeza do microsc

ó

ó

pio

pio

5) Identifica

5) Identifica

ç

ç

ão de ru

ão de ru

í

í

do 

do 

ó

ó

ptico

ptico

-

-

Movimenta

Movimenta

-

-

se as partes que compõem as imagens 

se as partes que compõem as imagens 

ortosc

ortosc

ó

ó

pica

pica

e 

e 

conosc

conosc

ó

ó

pica

pica

;

;

-

-

O componente com sujeira 

O componente com sujeira 

é

é

identificado quando seu 

identificado quando seu 

movimento 

movimento 

é

é

acompanhado pelo movimento da sujeira.

acompanhado pelo movimento da sujeira.



[image: image38.emf]ortoscópica

conoscópica

Limpeza do microsc

Limpeza do microsc

ó

ó

pio

pio



[image: image39.emf]Imagens 

Imagens 

conosc

conosc

ó

ó

pica

pica

e 

e 

ortosc

ortosc

ó

ó

pica

pica

Planos conjugados da imagem 

Planos conjugados da imagem 

ortosc

ortosc

ó

ó

pica

pica

Retina;

Retina;

Diafragma da ocular;

Diafragma da ocular;

Amostra;

Amostra;

Diafragma de campo.

Diafragma de campo.



[image: image40.emf]Imagens 

Imagens 

conosc

conosc

ó

ó

pica

pica

e 

e 

ortosc

ortosc

ó

ó

pica

pica

Planos conjugados da imagem 

Planos conjugados da imagem 

ortosc

ortosc

ó

ó

pica

pica

Í

Í

ris;

ris;

Plano retro

Plano retro

-

-

focal

focal

da objetiva;

da objetiva;

Diafragma do 

Diafragma do 

condensador;

condensador;

Lâmpada.

Lâmpada.


1) Material

· Flanela macia;

· Cotonetes (ou algodão e palitos);

· Pincel para microscópio;

· Palitos de dente;

· Pêra de sucção;

· Água destilada;

· Éter de petróleo.
Acondicionamento do microscópio óptico

· Coberto por capa plástica em ambiente com baixa umidade.

· Ambientes úmidos e quentes estimulam crescimento de fungo sobre as lentes.

· Baixar umidade: ar condicionado permanente ou lâmpada infra-vermelha a 150 cm do microscópio.
2) Partes mecânicas

· Uso de flanela úmida;

· Uso de flanela.
3) Partes ópticas

a) Inspeção na lupa;

b) Remoção de sujeira não aderida com jato de ar (pêra);

c) Inspeção na lupa;

d) Remoção de sujeira não aderida com pincel;

e) Inspeção na lupa.
f) Remoção de partículas aderidas:

· uso de palito de dente umedecido para remover partículas com auxílio da lupa;

g) Inspeção na lupa
h) Remoção de partículas aderidas:

· uso de palito de dente umedecido para remover partículas com auxílio da lupa;

i) Inspeção na lupa

j) Remoção de filmes solúveis em água:

I- LENTES PROTUBERANTES

- uso de lenço de papel umedecido sobre a lente com movimento suave e linear de um lado para o outro no plano horizontal;

II – LENTE RETRAÍDAS

· uso de lenço de papel umedecido (água destilada) sobre a lente pressionado com cotonete com movimento em espiral do centro para a periferia;

k) Inspeção na lupa

l) Remoção de filmes orgânicos:

I- LENTE PROTUBERANE

- Limpeza com lenço de papel umedecido com éter de petróleo;

II – LENTE RETRAÍDAS

· lenço de papel umedecido (éter de petróleo) sobre a lente pressionado com cotonete;

m) Inspeção na lupa

Substâncias químicas problemáticas

- Benzeno: é muito volátil, inflamável, penetra na pele e sua inalação pode causar dano hepático.

· Xilol: muito inflamável, tóxico, pode causar irritação na pele por contato e é carcinogênico.

· Acetona: é tóxica e ataca o plástico e a borracha. 

· Etanol: deixa resíduos sobre as lentes.

· Algumas soluções (álcool, xilol, benzeno ou acetona) removem cola usada para manter as lentes em posição, causando dano permanente.

· Soluções com amônia ou ácido removem cobertura anti-reflexo de algumas lentes.

Imagem pálida - tipos

- Resultado do uso de objetiva de alta AN com lamínula de espessura diferente daquele para a qual a objetiva foi desenhada.
· Resultado do uso de objetiva de baixo AN contaminada com óleo de imersão.

· Permanência prolongada do óleo pode atacar coberturas entre e sobre as lentes.

Identificação de ruído óptico

· Movimenta-se as partes que compõem as imagens ortoscópica e conoscópica;

· O componente com sujeira é identificado quando seu movimento é acompanhado pelo movimento da sujeira.

[image: image41.emf]Fotomicrografia

Fotomicrografia

Tipos

Tipos

1) Usando filme;

1) Usando filme;

2) Usando sistemas eletrônicos 

2) Usando sistemas eletrônicos 

anal

anal

ó

ó

gicos ou digitais.

gicos ou digitais.

Qualidade depende da qualidade do 

Qualidade depende da qualidade do 

ajuste do microsc

ajuste do microsc

ó

ó

pio (ajuste 

pio (ajuste 

K

K

ö

ö

ehler

ehler

), 

), 

da ausência de ru

da ausência de ru

í

í

do 

do 

ó

ó

ptico e da 

ptico e da 

qualidade da objetiva (

qualidade da objetiva (

acr

acr

, 

, 

fluor

fluor

ou 

ou 

apo).

apo).



[image: image42.emf]Fotomicrografia

Fotomicrografia

Planos da imagem 

Planos da imagem 

ortosc

ortosc

ó

ó

pica

pica

O detector da câmera constitui o 

O detector da câmera constitui o 

ú

ú

ltimo plano.

ltimo plano.



[image: image43.emf]2.1)

2.1)

Fotomicrografia

Fotomicrografia

digital

digital

-

-

As imagens são capturadas por 

As imagens são capturadas por 

um detector de f

um detector de f

ó

ó

tons (chip de 

tons (chip de 

computador) dividido em 

computador) dividido em 

in

in

ú

ú

meros elementos de figura 

meros elementos de figura 

(pixels).

(pixels).

-

-

Os dados de uma imagem saem 

Os dados de uma imagem saem 

da câmera atrav

da câmera atrav

é

é

s de uma 

s de uma 

interface digital.

interface digital.

-

-

Muitas câmeras têm fun

Muitas câmeras têm fun

ç

ç

ão 

ão 

v

v

í

í

deo;

deo;

-

-

Câmeras atuais produzem 

Câmeras atuais produzem 

resolu

resolu

ç

ç

ão semelhante ao do filme 

ão semelhante ao do filme 

convencional.

convencional.

Fotomicrografia

Fotomicrografia



[image: image44.emf]Imagem anal

Imagem anal

ó

ó

gica

gica

Imagem digital

Imagem digital

Quantiza

Quantiza

ç

ç

ão de pixels

ão de pixels

Sensor da câmera

Sensor da câmera



[image: image45.emf]2.1)

2.1)

Fotomicrografia

Fotomicrografia

digital

digital

Interface digital

Interface digital

(op

(op

ç

ç

ões):

ões):

-

-

Firewire

Firewire

1394.a: 6 pinos;

1394.a: 6 pinos;

-

-

Firewire

Firewire

1394.b: 9 pinos;

1394.b: 9 pinos;

-

-

Camera

Camera

link: 26 pinos;

link: 26 pinos;

-

-

USB 2.0: USB;

USB 2.0: USB;

-

-

GigE

GigE

: RJ45/CAT5e

: RJ45/CAT5e

Fotomicrografia

Fotomicrografia



[image: image46.emf]2.1)

2.1)

Fotomicrografia

Fotomicrografia

digital

digital

Sensores

Sensores

(op

(op

ç

ç

ões):

ões):

-

-

Charged

Charged

coupled

coupled

device

device

(CCD); 

(CCD); 

-

-

Complementary

Complementary

metal oxide 

metal oxide 

semiconductor

semiconductor

(CMOS).

(CMOS).

Fotomicrografia

Fotomicrografia



[image: image47.emf]2.1)

2.1)

Fotomicrografia

Fotomicrografia

digital

digital

Fotomicrografia

Fotomicrografia

CCD

CCD

•

•

câmeras compactas;

câmeras compactas;

•

•

baixo n

baixo n

í

í

vel de ru

vel de ru

í

í

do;

do;

•

•

sinal anal

sinal anal

ó

ó

gico;

gico;

•

•

melhor qualidade de 

melhor qualidade de 

imagem atual.

imagem atual.

CMOS

CMOS

•

•

maior consumo de 

maior consumo de 

energia;

energia;

•

•

n

n

í

í

vel de ru

vel de ru

í

í

do mais alto;

do mais alto;

•

•

sinal digital;

sinal digital;

•

•

tendência para o futuro.

tendência para o futuro.


[image: image48.emf]Fotomicrografia

Fotomicrografia

2.1)

2.1)

Fotomicrografia

Fotomicrografia

digital

digital

Compara

Compara

ç

ç

ão entre tamanho de sensores e filme 35 mm.

ão entre tamanho de sensores e filme 35 mm.

Sensores pequenos com muitos 

Sensores pequenos com muitos 

pixels

pixels

oferecem tamanhos 

oferecem tamanhos 

pequenos de 

pequenos de 

pixels

pixels

(melhor resolu

(melhor resolu

ç

ç

ão).

ão).

Sensores de 3, 4 e 5 MP de

Sensores de 3, 4 e 5 MP de

câmeras compactas digitais

câmeras compactas digitais

Sensores de 6 MP de

Sensores de 6 MP de

câmeras digitais de lente 

câmeras digitais de lente 

remov

remov

í

í

vel

vel



[image: image49.emf]3,6 mm

4,8 mm

6,4 mm

7,2 mm

2,7 mm

3,6 mm

4,8 mm

5,4 mm

Razão Horizontal/Vertical = 4/3

Fotomicrografia

Fotomicrografia

2.1)

2.1)

Fotomicrografia

Fotomicrografia

digital

digital

Sensores

Sensores

(op

(op

ç

ç

ões): tamanhos

ões): tamanhos

No interior dos sensores estão os 

No interior dos sensores estão os 

pixels, cujo tamanho 

pixels, cujo tamanho 

é

é

informado 

informado 

pelo fabricante.

pelo fabricante.

¼ pol ‘’

1/3 pol ‘’

½ pol ‘’

1/1,8 pol ‘’

4,5 mm

6,0 mm

8,0 mm

9,0 mm



[image: image50.emf]8,8 mm

6,6 mm

Razão Horizontal/Vertical = 4/3

Fotomicrografia

Fotomicrografia

2.1)

2.1)

Fotomicrografia

Fotomicrografia

digital

digital

Sensores

Sensores

(op

(op

ç

ç

ões): tamanhos

ões): tamanhos

2/3 pol ‘’

11 mm

12,8 mm

9,6 mm

1 pol ‘’

16 mm

Para saber a diagonal: quadrado da hipotenusa = soma dos quadrad

Para saber a diagonal: quadrado da hipotenusa = soma dos quadrad

os dos catetos

os dos catetos



[image: image51.emf]Fotomicrografia

Fotomicrografia

2.1)

2.1)

Fotomicrografia

Fotomicrografia

digital

digital

Sensores: parâmetros t

Sensores: parâmetros t

é

é

cnicos de tamanho 

cnicos de tamanho 

a)

a)

“

“

Tipo

Tipo

”

”

:

:

designa

designa

ç

ç

ão usando fra

ão usando fra

ç

ç

ões (1/1,8

ões (1/1,8

”

”

ou 2/3

ou 2/3

”

”

) 

) 

que são maiores que o real diâmetro do sensor. 

que são maiores que o real diâmetro do sensor. 

A diagonal do sensor 

A diagonal do sensor 

é

é

aproximadamente 2/3 do diâmetro do 

aproximadamente 2/3 do diâmetro do 

tipo.

tipo.

b)

b)

Razão de aspecto:

Razão de aspecto:

da razão entre largura e altura.

da razão entre largura e altura.



[image: image52.emf]Fotomicrografia

Fotomicrografia

2.1)

2.1)

Fotomicrografia

Fotomicrografia

digital

digital

Sensores: parâmetros t

Sensores: parâmetros t

é

é

cnicos de tamanho (TABELA)

cnicos de tamanho (TABELA)



[image: image53.emf]Fotomicrografia

Fotomicrografia

2.1)

2.1)

Fotomicrografia

Fotomicrografia

digital

digital

Câmera deve captar cores e 

Câmera deve captar cores e 

luminância

luminância

: 

: 

a) 

a) 

vermelho, verde e azul (RGB)

vermelho, verde e azul (RGB)

b)

b)

escala de cinzas (

escala de cinzas (

luminância

luminância

) 

) 

Tipos de sensores nas câmeras

Tipos de sensores nas câmeras

:

:

a) Três sensores (R,G, B e n

a) Três sensores (R,G, B e n

í

í

veis de cinza);

veis de cinza);

b) Sensor 

b) Sensor 

ú

ú

nico.

nico.

No interior deste pixel de um 

No interior deste pixel de um 

sensor CMOS h

sensor CMOS h

á

á

4 detectores para 

4 detectores para 

cores.

cores.



[image: image54.emf]FILTROS

FILTROS

2.1)

2.1)

Fotomicrografia

Fotomicrografia

digital

digital

Cores: satura

Cores: satura

ç

ç

ão

ão

-

-

rosa: vermelho pouco 

rosa: vermelho pouco 

saturado;

saturado;

-

-

Branco: vermelho 

Branco: vermelho 

completamente insaturado

completamente insaturado

Detalhes finos na imagem

Detalhes finos na imagem

-

-

Percep

Percep

ç

ç

ão depende mais 

ão depende mais 

dos n

dos n

í

í

veis de cinza d que 

veis de cinza d que 

das cores.

das cores.



[image: image55.emf]1) Resolu

1) Resolu

ç

ç

ão da câmera (

ão da câmera (





m) = 

m) = 

1000    .

1000    .

pixels/mm 

pixels/mm 

2) Resolu

2) Resolu

ç

ç

ão da câmera (pixels/mm) =

ão da câmera (pixels/mm) =

n

n

º

º

de pixels             .

de pixels             .

2 x tamanho do sensor (

2 x tamanho do sensor (

Diag

Diag

)

)

3) Aumento da câmera (AC) =

3) Aumento da câmera (AC) =

tamanho do sensor (H)           .

tamanho do sensor (H)           .

campo de visão 

campo de visão 

4) Aumento do sistema = AC x 

4) Aumento do sistema = AC x 

tamanho do monitor (Diagonal)   .

tamanho do monitor (Diagonal)   .

tamanho do sensor (Diagonal) 

tamanho do sensor (Diagonal) 

Fotomicrografia

Fotomicrografia

2.1)

2.1)

Fotomicrografia

Fotomicrografia

digital

digital

Equa

Equa

ç

ç

ões comuns

ões comuns

Resolu

Resolu

ç

ç

ão da câmera em mm.

ão da câmera em mm.

Resolu

Resolu

ç

ç

ão da câmera em pixels/mm.

ão da câmera em pixels/mm.

Aumento proporcionado apenas pela câmera fotogr

Aumento proporcionado apenas pela câmera fotogr

á

á

fica.

fica.

Aumento proporcionado pela câmera junto com o monitor onde a ima

Aumento proporcionado pela câmera junto com o monitor onde a ima

gem 

gem 

é

é

vista.

vista.

= 2 x tamanho do pixel

= 2 x tamanho do pixel

ou

ou



[image: image56.emf]amostra

Distância

focal

condensador

Lente do tubo

Plano da

imagem

ocular

objetiva

sensor

sensor

Plano da imagem

Comumente o campo de 

Comumente o campo de 

visão captado pela câmera 

visão captado pela câmera 

é

é

menor que o campo de visão da 

menor que o campo de visão da 

imagem microsc

imagem microsc

ó

ó

pica.

pica.



[image: image57.emf]Fotomicrografia

Fotomicrografia

2.1)

2.1)

Fotomicrografia

Fotomicrografia

digital

digital

Como saber se o campo de visão captado pelo sistema 

Como saber se o campo de visão captado pelo sistema 

câmera+monitor difere daquele captado pela objetiva?

câmera+monitor difere daquele captado pela objetiva?

sensor

sensor

Plano da imagem

2

2

º

º

PASSO

PASSO

(aumento prim

(aumento prim

á

á

rio)

rio)

AP= 

AP= 

tamanho do sensor (H) .

tamanho do sensor (H) .

campo de visão 

campo de visão 

3

3

º

º

PASSO

PASSO

(aumento do sistema)

(aumento do sistema)

AS = 

AS = 

tamanho do monitor (

tamanho do monitor (

diag

diag

).

).

tamanho do sensor (

tamanho do sensor (

diag

diag

) 

) 

1

1

º

º

PASSO

PASSO

Medir o campo de visão com 

Medir o campo de visão com 

ret

ret

í

í

cula.

cula.



[image: image58.emf]Raio dos pontos de difra

Raio dos pontos de difra

ç

ç

ão (

ão (

Rd

Rd

) = 

) = 

Mobj

Mobj

x 

x 

0,61 x 0,550 .

0,61 x 0,550 .

AN 

AN 

Fotomicrografia

Fotomicrografia

2.1)

2.1)

Fotomicrografia

Fotomicrografia

digital

digital

Como saber se a câmera permite resolu

Como saber se a câmera permite resolu

ç

ç

ão suficiente 

ão suficiente 

para mostrar os detalhes vis

para mostrar os detalhes vis

í

í

veis em cada objetiva?

veis em cada objetiva?

Multiplica o aumento da objetiva pela equa

Multiplica o aumento da objetiva pela equa

ç

ç

ão de resolu

ão de resolu

ç

ç

ão.

ão.

Limite = 

Limite = 

Rd

Rd

.

.

tamanho do pixel 

tamanho do pixel 

Deve ser 

Deve ser 

≥

≥

2.

2.



[image: image59.emf]Fotomicrografia

Fotomicrografia

2.1)

2.1)

Fotomicrografia

Fotomicrografia

digital

digital

Resolu

Resolu

ç

ç

ão da câmera X resolu

ão da câmera X resolu

ç

ç

ão do microsc

ão do microsc

ó

ó

pio

pio

: 

: 

câmera Samsung SCD

câmera Samsung SCD

-

-

415ND (CCD; 1,3 

415ND (CCD; 1,3 

pol

pol

’’

’’

)

)

7,15 

7,15 





m

m

Raio dos pontos de difra

Raio dos pontos de difra

ç

ç

ão

ão

100x, 1,25AN = 26,84 

100x, 1,25AN = 26,84 





m

m

40x, 0,65AN = 20,65 

40x, 0,65AN = 20,65 





m

m

10x, 0,25AN = 13,42 

10x, 0,25AN = 13,42 





m

m

4x, 0,10AN = 13,42 

4x, 0,10AN = 13,42 





m

m

Tamanho do pixel

Tamanho do pixel

4,8 mm

1/3 pol ‘’

6,0 mm

Limite = 

Limite = 

Rd

Rd

.

.

tamanho do pixel 

tamanho do pixel 

Deve ser 

Deve ser 

≥

≥

2.

2.



[image: image60.emf]

[image: image61.emf]Como escolher uma câmera 

Como escolher uma câmera 

–

–

fatores

fatores





Observa

Observa

ç

ç

ão de objetos fixados ou vivos;

ão de objetos fixados ou vivos;





Imagens em 

Imagens em 

P&B

P&B

ou colorida;

ou colorida;





Quer sensibilidade a baixos n

Quer sensibilidade a baixos n

í

í

veis de luz?;

veis de luz?;





Quer sensibilidade a raios UV ou infra

Quer sensibilidade a raios UV ou infra

-

-

vermelhos;

vermelhos;





Resolu

Resolu

ç

ç

ão;

ão;





Velocidade de aquisi

Velocidade de aquisi

ç

ç

ão de imagem (v

ão de imagem (v

í

í

deo).

deo).





A imagem pode ser salva em formatos (TIFF, JPEG, 

A imagem pode ser salva em formatos (TIFF, JPEG, 

BMP, RAW, GIF)que permitem processamento e an

BMP, RAW, GIF)que permitem processamento e an

á

á

lise 

lise 

pelo software que vai ser usado?*

pelo software que vai ser usado?*

* 

* 

TIFF

TIFF

é

é

o melhor formato para processar com software.

o melhor formato para processar com software.

Fotomicrografia

Fotomicrografia



[image: image62.emf]Etapas pr

Etapas pr

á

á

ticas numa 

ticas numa 

fotomicrograia

fotomicrograia

digital

digital





Eliminar ru

Eliminar ru

í

í

dos 

dos 

ó

ó

pticos;

pticos;





Ajustar ilumina

Ajustar ilumina

ç

ç

ão 

ão 

K

K

ö

ö

ehler

ehler

;

;





Enquadramento do objeto a ser fotografado;

Enquadramento do objeto a ser fotografado;





Fazer calibra

Fazer calibra

ç

ç

ão da intensidade de luz captada pela 

ão da intensidade de luz captada pela 

câmera;

câmera;





Ponderar o uso de filtros (azul, verde, amarelo, 

Ponderar o uso de filtros (azul, verde, amarelo, 

neutro).

neutro).

Fotomicrografia

Fotomicrografia



[image: image63.emf]Etapas pr

Etapas pr

á

á

ticas numa 

ticas numa 

fotomicrograia

fotomicrograia

digital

digital

6.

6.

Escolher parâmetros da câmera: sensibilidade e 

Escolher parâmetros da câmera: sensibilidade e 

velocidade (autom

velocidade (autom

á

á

tico ou manual) e tamanho da 

tico ou manual) e tamanho da 

imagem;

imagem;

7.

7.

Se usar objetiva 100x, usar 

Se usar objetiva 100x, usar 

ó

ó

leo de imersão sobre o 

leo de imersão sobre o 

condensador e sobre a lâmina;

condensador e sobre a lâmina;

8.

8.

Salvar a imagem num formato adequado (TIFF, BMP, 

Salvar a imagem num formato adequado (TIFF, BMP, 

JPEG) para a finalidade;

JPEG) para a finalidade;

9.

9.

Fotografar uma escala geom

Fotografar uma escala geom

é

é

trica de referência para 

trica de referência para 

inserir na foto.

inserir na foto.

Fotomicrografia

Fotomicrografia


REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ATTIAS, Márcia; BENCHIMOL, Marlene; CARVALHO, Técia Maria Ulisses de; SILVA, Narcisa Leal Cunha e. Métodos de estudo da célula. Edição (4. ed.). Rio de Janeiro: editora, 1996. 17-19,23 p.
MURPHY, Douglas B. Fundamentals of Light Microscopy and Electronic Imaging. Nova York: Wiley-Liss, 2001. 2, 57 p.
SLAYTER, Elizabeth M.; SLAYTER, Henry S. Light and Electron Microscopy. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. 133, 137 p.
O que está em destaque são as informações que estão faltando.
















































































































































































































































I) Lâmpadas incandescentes - Tipos





1) 	Lâmpada de tungstênio








2) Tungstênio-halogênio





II) Lâmpadas tipo arco





1) Mercúrio, xenônio e zircônio





Fonte de luz





I) Lâmpadas incandescentes


Lâmpada de tungstênio:


 bulbo de vidro com gás inerte;


filamento de tungstênio de 6-12 volts que recebe energia de uma fonte de corrente direta;


base em bronze;


 Produz até 100 Watts de potência;


produz muito calor e muita luminosidade;


Problemas: luminosidade diminui com o tempo e forma-se manchas escuras na parte interna do bulbo (evaporação do tungstênio).








Pino





Baioneta





Rosca (Edson)





I) Lâmpadas incandescentes


1)   Tradicionais de tungstênio:


TIPOS DE BASE





baioneta (com bulbo alongado ou circular);


pino (pinos na base);


ou Edson (rosca)











Mais comum nos


 microscópio modernos





Tungstênio-halogênio





I) Lâmpadas incandescentes


Tipos: 


b) Tungstênio-halogênio (4-24 volts):


bulbo de vidro mais compacto;


luz mais brilhante;


Menor tamanho;


iluminação mais uniforme;


maior tempo de vida (1000-2500 horas);


mais econômicas;


halógeno mais comum: iodo (faz com que o tungstênio evaporado volte para o filamento, não se depositando na face do vidro).








I) Lâmpadas incandescentes


Tipos: 


b) Refletor dicróico de tungstênio-halogênio:


Para fontes externas de luz com fibras ópticas;


Luz infra-vermelha intensa pode aquecer amostra.





Refletor dicróico de


 tungstênio-halogênio





Tungstênio-halogênio





I) Lâmpadas incandescentes


Tipos: 


b) Tungstênio-halogênio - cuidados:


deve-se esperar esfriar por 20 minutos para removê-las;


evitar tocar o bulbo, pois impressões digitais ficam queimadas no bulbo iniciando falha prematura;





OBS: há lâmpadas que emitem luz fria.








I) Lâmpadas incandescentes


Tipos: 


b) Tungstênio-halogênio: distribuição da radiação.








intensidade





comprimento de onda (nm)





II) Lâmpadas tipo arco


1)   Mercúrio e xenônio:





Ideais para microscopia de fluorescência;


emitem radiação num espectro mais estreito;


emitem de 50-200 Watts;


vida média: mercúrio = 200h, xenônio = centenas de horas. 


controladas por fontes externas de potência.





intensidade





comprimento de onda (nm)





II) Lâmpadas tipo arco


 Mercúrio e xenônio: 


contra-indicações





Foto-micrografia com campo claro, luz polarizada, campo escuro e DIC.





Como pedir uma lâmpada ao fornecedor


Especificar tipo: tradicional ou tungstênio-halogênio;


Especificar tipo de base: rosca, baioneta ou com dois pinos;


Especificar tamanho de base;


Especificar voltagem e watagem;


Especificar fabricante: Osram, Philips, GE ...;


Especificar número (se houver): GE-37, K-138 ...


Onde comprar: Capella lâmpadas especiais, Av. Afonso Pena, 206 / 82 - Embaré - Santos – SP, CEP 11020-000 Telefax: (13) 3238-0591 �











Tipos





I) Usando ajuste micrométrico








II) Usando retículas











Micrometria de espessura





I) Usando ajuste micrométrico





Calibração do microscópio





Medidas axiais com o ajuste micrométrico











I) Usando ajuste micrométrico





Calibração do microscópio





Medir espessura de uma lamínula com medidor de espessura externa;





Marcar as duas superfícies da lamínula com canetas de cores diferentes;





I) Usando ajuste micrométrico





Calibração do microscópio





Montar a lamínula sobre lâmina e coloca na platina do microscópio;


Usar o ajuste micrométrico para focalizar as duas superfícies, marcando anotando as posições inicial e final do micrométrico;


Dividir a espessura da lamínula pelo número total de graduações movimentado pelo micrométrico.








*Para lamínula, nobj = nmeio.





=





Fator de


correção





∆dx(nobj/nmeio)





Espessura





I) Usando ajuste micrométrico





Calibração do microscópio





Dividir a espessura da lamínula pelo número total de graduações movimentadas pelo micrométrico. Deve-se considerar a razão entre os índices de refração do objeto e do meio entre este e a objetiva.








I) Usando ajuste micrométrico





2.	Medidas axiais com micrométrico





Focar nas duas superfícies de uma amostra;





Multiplicar o número de graduações pelo fator de correção*;


Problemas: subjetividade na determinação dos pontos de foco.





* Fator pode mudar de amostras para amostra.





II) Usando retículas








Calibrar retícula;





Colocar amostra na platina com a extremidade voltada para a objetiva;





Medir a espessura usando graduações da retícula.





Como pedir uma lâmpada ao fornecedor


Especificar tipo: tradicional ou tungstênio-halogênio;


Especificar tipo de base: rosca, baioneta ou com dois pinos:


E = ericson (rosca)


B = baioneta


Bs = baioneta com pino único na base


Bd = baioneta com pino duplo na base


P   = com asa na lateral (dois pinos na base)


Especificar dimensões da base e da altura:


15/19= diâmetro de 15 mm e altura de 19 mm.














Fonte de luz





Aumento = Mobj x Mocl x Mtubo





1) Aumento











Equações em microscopia





Resolução = 1,22/(NAobj+NAcond)





Resolução = 0,61/NA





Resolução = /2NA





2) Resolução











OBS: cada valor de iluminação varia de 0,1 a 1.





Contraste = (If - Ia)  x 100 


		        If





3) Contraste











4) Campo de visão











Campo de visão = NC/ (Mobj X Mtubo)








[image: image73.png]


[image: image74.png]


[image: image75.png]


[image: image76.png]TR 1L

ES9 E10N3  Ef215  E122005 E1423IS E14ZS7  E1720

pl@mEL

BATN BASH1S BAISSNO  PISA9  BAYISHO BAYISHN0 BAISHND
3

1

=

2022

Pi5D253 P15D-30 Pi52s

o

i

Sioe

2202525

o



[image: image77.png]


[image: image78.png]


